Příloha č. 1 zadávací dokumentace

- Technická specifikace a minimální technické popožadavky

veřejné zakázky

„Přístrojový celek LC/MS

– vysokoúčinný kapalinový chromatograf s HS“

zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na předmět dodávky:

| Přístrojový celek LC/MS – vysokoúčinný kapalinový chromatograf s HS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| Hmotnostní spektrometr na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií automatizovaným robotickým dávkovačem vzorků |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Hmotnostní spektrometr na bázi trojitého kvadrupólu |  |  |  |
| hmotnostní analyzátor | trojitý kvadrupól | Vyplní dodavatel |  |
| iontový zdroj | vybavený ionizací vyhřívaným elektrosprejem (HESI) a chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI) | Vyplní dodavatel |  |
| rozsah hmot minimálně v rozmezí | 2 – 3000 m/z | Vyplní dodavatel |  |
| citlivost hmotnostního spektrometru pro pozitivní elektrosprej při nástřiku 5 µl roztoku reserpinu v koncentraci 200 fg/µl | minimálně 500 000:1 | Vyplní dodavatel |  |
| lineární dynamický rozsah minimálně | 6 řádů | Vyplní dodavatel |  |
| rychlost přepínání polarit mezi pozitivně a negativně nabitými ionty | ≤ 5 ms | Vyplní dodavatel |  |
| počet SRM přechodů v jednom cyklu | 600 | Vyplní dodavatel |  |
| rychlost skenu | 15 000 Da/s | Vyplní dodavatel |  |
| čištění vstupu do iontového zdroje | bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem | Vyplní dodavatel |  |
| kolizně reakční cela | na druhém kvadrupólu (Q2) je přítomna aktivní reakční kolizní cela s axiálními DC poli | Vyplní dodavatel |  |
| přepínací ventil | šesticestný přepínací ventil umožňující přímé dávkování vzorku do iontového zdroje hmotnostního spektrometru | Vyplní dodavatel |  |
| připojení HPLC | musí umožňovat připojení vysokoúčinného kapalinového chromatografu (HPLC) s ovládáním pomocí jednoho software | Vyplní dodavatel |  |
| Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf |  |  |  |
| chromatografické pumpy | dvě kvartérní pumpy s minimálním tlakem 1000 bar | Vyplní dodavatel |  |
| požadavky na mrtvý objem | minimalizovaný mrtvý objem | Vyplní dodavatel |  |
| rozsah průtoků (flow range) pro kvartérní pumpy | 0,001 – 8,00 ml/min | Vyplní dodavatel |  |
| přesnost průtoku (flow precision) | <0,05% RSD | Vyplní dodavatel |  |
| odplynění mobilní fáze | vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází | Vyplní dodavatel |  |
| rozsah pH | 2 – 12 | Vyplní dodavatel |  |
| Automatizovaný robotický dávkovač vzorků (autosampler) |  |  |  |
| architektura autosampleru | otevřená architektura autosampleru se snadno přístupnými ventily, snadno přístupnou dávkovací stříkačkou a možností jednoduchého rozšíření o další ventily | Vyplní dodavatel |  |
| nástřikové ventily | dva šesticestné nástřikové ventily | Vyplní dodavatel |  |
| přepínací ventil | šesticestný přepínací ventil | Vyplní dodavatel |  |
| kapacita vzorků | 200 pozic pro vialky o objemu 2 ml | Vyplní dodavatel |  |
| termostatování vzorků v rozsahu | + 4 °C až + 40 °C | Vyplní dodavatel |  |
| nástroj pro nástřik vzorku o maximálním objemu | 100 µl | Vyplní dodavatel |  |
| nástroj pro nástřik vzorku o maximálním objemu | 1000 µl | Vyplní dodavatel |  |
| Software a ovládací počítač s monitorem |  |  |  |
| dostatečně výkonný počítač s monitorem | 16 GB RAM 1 TB uložiště | Vyplní dodavatel |  |
| ovládací software LC/MS | jednotný software pro ovládání celé sestavy chromatografu a hmotnostního spektrometru | Vyplní dodavatel |  |
| možnost reportů | tvorba vlastních uživatelských formátů reportů | Vyplní dodavatel |  |
| možnost exportu | export naměřených dat do prostředí MS Office | Vyplní dodavatel |  |
| kompatibilita software | starší sestavu LC/MS, která je již přítomná v laboratoři, lze ovládat stejným softwarem jako novou sestavu LC/MS | Vyplní dodavatel |  |
| notebook | notebook pro vzdálený přístup a ovládání přístrojů v laboratoři | Vyplní dodavatel |  |
| Ostatní: |  |  |  |
| záložní zdroj | min. 8 kVA s kapacitou baterií pro minimálně 30 minut provozu celého systému | Vyplní dodavatel |  |
| generátor dusíku | vhodný generátor dusíku pro iontový zdroj LC/MS | Vyplní dodavatel |  |
| Další požadavky: |  |  |  |
| instalace a zaškolení | instalace a zaškolení obsluhy na místě pro ovládání celé sestavy LC/MS | Vyplní dodavatel |  |