Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace: Část 2

| „Parní sterilizátor B“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Nabídka dodavatele (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Autokláv |  |  |
| Parní sterilizátor pro tepelnou sterilizaci kapalin, pevných materiálů |  |  |
| Možnost sterilizace roztoků nebo agarových médií v min. šesti 0,5l lahvích (výška lahví - 18,5 cm, průměr lahví - 8 cm); nebo min. třech 1l lahvích (výška lahví - 23,5 cm, průměr lahví - 10 cm) | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost sterilizace nebalených pevných neporézních předmětů (např. z kovu, plastu, skla, keramiky) | Vyplní dodavatel |  |
| Rozměry přístroje (v x š x h): max. 60 cm x 60 cm x 80 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Rozměry komorového vstupu (š x v): min. 26 cm x 24 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Objem sterilizační komory: min. 25 l | Vyplní dodavatel |  |
| Dvě nezávislá flexibilní teplotní čidla | Vyplní dodavatel |  |
| Kontrola jednotlivých sterilizačních fází během celého cyklu | Vyplní dodavatel |  |
| Pracovní tlak nastavitelný v rozmezí min. 0 do 325 kPa | Vyplní dodavatel |  |
| Pracovní teplota nastavitelná v rozmezí min. 105 do 137 °C | Vyplní dodavatel |  |
| Indikace hladiny vody | Vyplní dodavatel |  |
| Uchování nejméně 100 cyklů v zabudované paměti | Vyplní dodavatel |  |
| Digitální zobrazení teploty a tlaku ve sterilizační komoře | Vyplní dodavatel |  |
| Digitální dotykový displej | Vyplní dodavatel |  |
| Sterilizační programy pro možnost volby v závislosti na druhu sterilizovaného materiálu | Vyplní dodavatel |  |
| Automatický uzávěr dveří | Vyplní dodavatel |  |
| Automatické oznámení servisních intervalů | Vyplní dodavatel |  |
| Nevyžaduje připojení na vodu ani odpad | Vyplní dodavatel |  |
| Proškolení personálu | Vyplní dodavatel |  |
| Servis vyškolenými servisními techniky. Reakce na servis ihned (havarijní non-stop linka včetně víkendů a státních svátků), servisní zásah do 48 hodin. | Vyplní dodavatel |  |