Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace: Část 1

| „Hlubokomrazicí box A – Nízkoteplotní“ Pultový mrazicí box pro ultra nízké teploty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Nabídka dodavatele (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Mrazicí box |  |  |
| Hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování bakteriálních kultur po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty (až -86 °C) |  |  |
| Trvale udržitelná teplota -86 °C při okolní teplotě až +30 °C | Vyplní dodavatel |  |
| Chladicí systém tvořen dvěma zcela nezávislými chladicími okruhy a kompresory (tzv. duální systém chlazení). V případě závady na jednom chladicím okruhu, druhý drží dlouhodobě stálou teplotu na cca -70 °C v celém prostoru mrazicího boxu | Vyplní dodavatel |  |
| Objem minimálně 550 litrů a maximálně 600 litrů | Vyplní dodavatel |  |
| Bezfiltrový bezúdržbový systém | Vyplní dodavatel |  |
| Kapacita zařízení minimálně 410 ks 2“ krabiček | Vyplní dodavatel |  |
| Provedení vnitřního prostoru z nerez oceli, vnější plášť lakovaná ocel | Vyplní dodavatel |  |
| VIP plus tenké vakuové izolace | Vyplní dodavatel |  |
| Nastavení teploty v rozsahu minimálně -50 °C až -90 °C | Vyplní dodavatel |  |
| Vnější rozměry: maximální šířka 2100 mm a maximální hloubka 900 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Pro ovládání dotykový LCD displej s pamětí průběhu teplot a USB portem pro možnost přenosu uložených dat | Vyplní dodavatel |  |
| Součástí musí být vnitřní polystyrénové víko (dělené na alespoň 3 části) | Vyplní dodavatel |  |
| Alarm funkce (high, low, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení) | Vyplní dodavatel |  |
| Výstup pro externí alarm | Vyplní dodavatel |  |
| Minimálně 1 průchodka pro nezávislý monitoring teploty s Ø 15 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Napájení 230 V 50 Hz, 1 fáze | Vyplní dodavatel |  |
| Tichý chod maximálně 54 dB | Vyplní dodavatel |  |
| Záruční lhůta minimálně 24 měsíců | Vyplní dodavatel |  |
| Dodací lhůta do nejpozději 3 týdnů | Vyplní dodavatel |  |
| Součástí příslušenství boxu bude plná výbava nerezovými pořadači – držáky pro umístění 2´´ krabiček rozměr 133 x 133 x 51-52 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Servis vyškolenými servisními techniky. Reakce na servis ihned (havarijní non-stop linka včetně víkendů a státních svátků), servisní zásah do 48 hodin. | Vyplní dodavatel |  |