[image: image1.png]§
4®

»81T4q

Y

ERIIV4

‘
@‘Vﬂ}[ﬂ <

‘4 a s ‘gé




                                        VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO


Příloha č. 1 ZD
Technické podmínky
                                                        veřejné zakázky 
 „Ultrazvukový přístroj“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ, a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.
Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. 

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/ .
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.
Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

	
	„Ultrazvukový přístroj“


	

	
	Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
	

	
	Základní požadavky zadavatele
	

	
	(dodavatel uvede základní popis zařízení)
	

	
	Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry)

	Požadovaná hodnota
	Nabídka dodavatele
(dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést)
	

	A
	Základní parametry USG přístroje:
	

	1
	Nový přístroj umožňující vyšetření jedinců o hmotnosti minimálně v rozmezí 0,25 -110 kg.
	ano 
	Vyplní dodavatel
	

	2
	Mobilní přístroj s centrální brzdou a madlem pro převoz přístroje
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	3
	Váha přístroje včetně periferií
	max. 120 kg
	Vyplní dodavatel
	

	4
	Napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně jištění proti přepětí v síti.
	ano 
	Vyplní dodavatel
	

	5
	Doba startu přístroje po zapojení do sítě
	max. 60 sec.
	Vyplní dodavatel
	

	6
	Aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových sond
	min. 4
	Vyplní dodavatel
	

	7
	Přístroj musí umožňovat připojení sond typu single crystal 
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	8
	Přístroj musí umožňovat připojení matrixových sond. 
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	9
	Minimální frekvenční rozsah přístroje
	min. 1 – 33 MHz
	Vyplní dodavatel
	

	10
	Výškově i stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením aktivních kláves
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	11
	Integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12", pro zobrazení nabídek funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídek 
	Min. 12"
	Vyplní dodavatel
	

	12
	Ovládání pomocí trackballu
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	13
	Výsuvná mechanická textová klávesnice 
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	B
	Monitor:
	

	14
	Výškově a stranově stavitelný LCD/LED monitor umístěný na pohyblivém rameni umožňující nastavení monitoru ve všech směrech
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	15
	Úhlopříčka monitoru
	min. 23"
	Vyplní dodavatel
	

	C
	Požadované režimy zobrazení:
	

	16
	2D zobrazení (B – mód) na všech sondách
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	17
	THI (Tissue harmonic imaging) 2D harmonické zobrazení na všech sondách
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	18
	Trapezoidní (lichoběžníkové) zobrazení na lineárních sondách
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	19
	Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v několika krocích
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	20
	Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v několika krocích
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	21
	PW – pulzní Doppler s možností steeringu na lineární sondě minimálně v rozsahu +/- 30°
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	22
	CW – kontinuální Doppler
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	23
	TDI – tkáňový Doppler
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	24
	CFM (Colour Flow Mapping) - barevné zobrazení (kódování) rychlosti toku krve
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	25
	PDI (Power Doppler Imaging) – barevné zobrazení toku pomocí energetického dopplerovského módu (Power Doppler, Angio Doppler)
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	26
	Dynamický Doppler (Dynamic Flow) - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností, obrazovou rychlostí a přesnou konturací (zobrazení cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn)
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	27
	Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec. při plné šířce sektoru sondy a vysokém rozlišení, včetně triplexního zobrazení v reálném čase a sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách
	extrémně nízké rychlosti < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec.
	Vyplní dodavatel
	

	28
	Duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CFM; 2D + mikrovaskularizace) v reálném čase u všech nabízených sond
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	29
	Triplexní zobrazení (2D + PW + CFM a 2D + PW + mikrovaskularizace) v reálném čase u všech nabízených sond
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	30
	Simultánní duální zobrazení - rozdělení monitoru na zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond (twin view, color compare mode)
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	31
	Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na lineárních sondách
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	D
	Požadavky na úpravu obrazu, měření a výpočty
	

	32
	Možnost vytvoření a uložení nastavení pro jednotlivé UZV sondy (vyšetřovací presety)
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	33
	Automatická dynamická optimalizace parametrů 2D obrazu pro různé typy tkání
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	34
	Automatická optimalizace dopplerovské křivky (nulová linie, rozsah rychlostí)
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	35
	Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí


	ano
	Vyplní dodavatel
	

	36
	Možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	37
	Možnost měření a vyhodnocení v historii na uložených obrazových záznamech
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	38
	Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálních posunů (HD ZOOM)
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	39
	Možnost měření v živém a zmrazeném obraze
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	40
	Programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice: délka, plocha, objem, úhel
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	41
	Automatické trasování dopplerovské křivky vč. automatického vyhodnocení parametrů minimálně PI, RI, S, D, S/D na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání.
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	E
	Konektivita, archivace a správa dat:
	

	42
	 Interní HDD pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí v přístroji s dostačenou kapacitou
	Min. 1TB
	Vyplní dodavatel
	

	43
	Modul DICOM pro komunikaci s PACS/RIS/NIS 

(HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: DICOM Verification/Service,, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve včetně multimodality Q/R, DICOM Worklist)
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	44
	Připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, video smyček) do externí pracovní stanice (stávající PACS VETUNI Brno) pomocí LAN  konektoru - propojení se stávajícím systémem veterinárním (nemocničním) systémem WinVet


	ano
	Vyplní dodavatel
	

	45
	USB porty pro připojení dokumentačních a paměťových zařízení typu Flash disk, alespoň jeden v dosahu sedící obsluhy
	ano
	Vyplní dodavatel
	

	F
	Ultrazvukové sondy:
	

	46
	Konvexní matrixová sonda pro abdominální vyšetření
	Min. frekvenční rozsah 2-8 MHz, a maximální nastavitelná velikost výseče min. 140°


	Vyplní dodavatel
	

	47
	Mikrokonvexní sonda s malou kontaktní plochou
	Min. frekvenční rozsah 4-10 MHz,

a maximální nastavitelná velikost výseče minimálně 90°


	Vyplní dodavatel
	

	48
	Lineární matrixová sonda
	Min. frekvenční rozsah 6-18 MHz,

Délka snímací části min. 45 mm


	Vyplní dodavatel
	

	49
	Lineární matrixová sonda pro vyšetření povrchových struktur 
	Min. frekvenční rozsah 10 - 33 MHz
	Vyplní dodavatel
	

	50
	Lineární sonda typu hokejka
	Min. frekvenční rozsah 10 - 22 MHz, malá kontaktní plocha max. 30 x 8 mm


	Vyplní dodavatel
	

	51
	Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření 
	Min. frekvenční rozsah 2-6 MHz


	Vyplní dodavatel
	

	52
	Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření s malou kontaktní plochou
	Min. frekvenční rozsah 4-12 MHz


	Vyplní dodavatel
	

	53
	Resterilizovatelné bioptické nástavce
	Min. 3 ks (1 pro konvexní sondu, 1 pro mikrokonvexní sondu, a 1 pro lineární sondu – položku č. 48)
	Vyplní dodavatel
	

	G
	Další požadavky:
	
	
	

	54
	Nabízený přístroj musí umožnit budoucí rozšíření o následující modality:


	CEUS kontrastní zobrazení


	Vyplní dodavatel
	

	
	
	Elastografie kompresní 
	Vyplní dodavatel
	

	
	
	Shear Wave Elastografie - modul hodnocení elasticity tkání metodou střižné vlny na konvexní sondě a vybraných lineárních sondách


	Vyplní dodavatel
	

	
	
	Panoramatické zobrazení


	Vyplní dodavatel
	

	55
	Návod v českém nebo anglickém jazyce po uzavření smlouvy.
	Vyplní dodavatel

	56
	Zaškolení obsluhy obsahující protokol o zaškolení
	Vyplní dodavatel

	57
	Pozáruční servis pro údržbu a upgrade po dobu min. 10 let. 

	Vyplní dodavatel

	58
	Nabízené zařízení musí být plně funkční bez nutnosti pořízení dalších v nabídce výslovně nespecifikovaných součástí či příslušenství.

	Vyplní dodavatel
	


PAGE  
strana 2 (celkem 6)

