- Příloha č. 1 ZD

- Technické podmínky

veřejné zakázky

„Ultrazvukový přístroj“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ, a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/ .

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

|  | „Ultrazvukový přístroj“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
|  | Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
|  | (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |  |
|  | Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| A | Základní parametry USG přístroje: |  |  |  |
| 1 | Nový přístroj umožňující vyšetření jedinců o hmotnosti minimálně v rozmezí 0,25 -110 kg. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 2 | Mobilní přístroj s centrální brzdou a madlem pro převoz přístroje | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 3 | Váha přístroje včetně periferií | max. 120 kg | Vyplní dodavatel |  |
| 4 | Napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně jištění proti přepětí v síti. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 5 | Doba startu přístroje po zapojení do sítě | max. 60 sec. | Vyplní dodavatel |  |
| 6 | Aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových sond | min. 4 | Vyplní dodavatel |  |
| 7 | Přístroj musí umožňovat připojení sond typu single crystal | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 8 | Přístroj musí umožňovat připojení matrixových sond. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 9 | Minimální frekvenční rozsah přístroje | min. 1 – 33 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| 10 | Výškově i stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením aktivních kláves | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 11 | Integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12", pro zobrazení nabídek funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídek | Min. 12" | Vyplní dodavatel |  |
| 12 | Ovládání pomocí trackballu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 13 | Výsuvná mechanická textová klávesnice | ano | Vyplní dodavatel |  |
| B | Monitor: |  |  |  |
| 14 | Výškově a stranově stavitelný LCD/LED monitor umístěný na pohyblivém rameni umožňující nastavení monitoru ve všech směrech | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 15 | Úhlopříčka monitoru | min. 23" | Vyplní dodavatel |  |
| C | Požadované režimy zobrazení: |  |  |  |
| 16 | 2D zobrazení (B – mód) na všech sondách | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 17 | THI (Tissue harmonic imaging) 2D harmonické zobrazení na všech sondách | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 18 | Trapezoidní (lichoběžníkové) zobrazení na lineárních sondách | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 19 | Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v několika krocích | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 20 | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v několika krocích | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 21 | PW – pulzní Doppler s možností steeringu na lineární sondě minimálně v rozsahu +/- 30° | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 22 | CW – kontinuální Doppler | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 23 | TDI – tkáňový Doppler | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 24 | CFM (Colour Flow Mapping) - barevné zobrazení (kódování) rychlosti toku krve | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 25 | PDI (Power Doppler Imaging) – barevné zobrazení toku pomocí energetického dopplerovského módu (Power Doppler, Angio Doppler) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 26 | Dynamický Doppler (Dynamic Flow) - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností, obrazovou rychlostí a přesnou konturací (zobrazení cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 27 | Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec. při plné šířce sektoru sondy a vysokém rozlišení, včetně triplexního zobrazení v reálném čase a sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách | extrémně nízké rychlosti < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec. | Vyplní dodavatel |  |
| 28 | Duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CFM; 2D + mikrovaskularizace) v reálném čase u všech nabízených sond | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 29 | Triplexní zobrazení (2D + PW + CFM a 2D + PW + mikrovaskularizace) v reálném čase u všech nabízených sond | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 30 | Simultánní duální zobrazení - rozdělení monitoru na zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond (twin view, color compare mode) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 31 | Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na lineárních sondách | ano | Vyplní dodavatel |  |
| D | Požadavky na úpravu obrazu, měření a výpočty |  |  |  |
| 32 | Možnost vytvoření a uložení nastavení pro jednotlivé UZV sondy (vyšetřovací presety) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 33 | Automatická dynamická optimalizace parametrů 2D obrazu pro různé typy tkání | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 34 | Automatická optimalizace dopplerovské křivky (nulová linie, rozsah rychlostí) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 35 | Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 36 | Možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 37 | Možnost měření a vyhodnocení v historii na uložených obrazových záznamech | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 38 | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálních posunů (HD ZOOM) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 39 | Možnost měření v živém a zmrazeném obraze | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 40 | Programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice: délka, plocha, objem, úhel | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 41 | Automatické trasování dopplerovské křivky vč. automatického vyhodnocení parametrů minimálně PI, RI, S, D, S/D na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| E | Konektivita, archivace a správa dat: |  |  |  |
| 42 | Interní HDD pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí v přístroji s dostačenou kapacitou | Min. 1TB | Vyplní dodavatel |  |
| 43 | Modul DICOM pro komunikaci s PACS/RIS/NIS (HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: DICOM Verification/Service,, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve včetně multimodality Q/R, DICOM Worklist) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 44 | Připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, video smyček) do externí pracovní stanice (stávající PACS VETUNI Brno) pomocí LAN konektoru - propojení se stávajícím systémem veterinárním (nemocničním) systémem WinVet | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 45 | USB porty pro připojení dokumentačních a paměťových zařízení typu Flash disk, alespoň jeden v dosahu sedící obsluhy | ano | Vyplní dodavatel |  |
| F | Ultrazvukové sondy: |  |  |  |
| 46 | Konvexní matrixová sonda pro abdominální vyšetření | Min. frekvenční rozsah 2-8 MHz, a maximální nastavitelná velikost výseče min. 140° | Vyplní dodavatel |  |
| 47 | Mikrokonvexní sonda s malou kontaktní plochou | Min. frekvenční rozsah 4-10 MHz, a maximální nastavitelná velikost výseče minimálně 90° | Vyplní dodavatel |  |
| 48 | Lineární matrixová sonda | Min. frekvenční rozsah 6-18 MHz, Délka snímací části min. 45 mm | Vyplní dodavatel |  |
| 49 | Lineární matrixová sonda pro vyšetření povrchových struktur | Min. frekvenční rozsah 10 - 33 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| 50 | Lineární sonda typu hokejka | Min. frekvenční rozsah 10 - 22 MHz, malá kontaktní plocha max. 30 x 8 mm | Vyplní dodavatel |  |
| 51 | Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření | Min. frekvenční rozsah 2-6 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| 52 | Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření s malou kontaktní plochou | Min. frekvenční rozsah 4-12 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| 53 | Resterilizovatelné bioptické nástavce | Min. 3 ks (1 pro konvexní sondu, 1 pro mikrokonvexní sondu, a 1 pro lineární sondu – položku č. 48) | Vyplní dodavatel |  |
| G | Další požadavky: |  |  |  |
| 54 | Nabízený přístroj musí umožnit budoucí rozšíření o následující modality: | CEUS kontrastní zobrazení | Vyplní dodavatel |  |
|  |  | Elastografie kompresní | Vyplní dodavatel |  |
|  |  | Shear Wave Elastografie - modul hodnocení elasticity tkání metodou střižné vlny na konvexní sondě a vybraných lineárních sondách | Vyplní dodavatel |  |
|  |  | Panoramatické zobrazení | Vyplní dodavatel |  |
| 55 | Návod v českém nebo anglickém jazyce po uzavření smlouvy. |  | Vyplní dodavatel |  |
| 56 | Zaškolení obsluhy obsahující protokol o zaškolení |  | Vyplní dodavatel |  |
| 57 | Pozáruční servis pro údržbu a upgrade po dobu min. 10 let. |  | Vyplní dodavatel |  |
| 58 | Nabízené zařízení musí být plně funkční bez nutnosti pořízení dalších v nabídce výslovně nespecifikovaných součástí či příslušenství. |  | Vyplní dodavatel |  |