Příloha smlouvy č. 1

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Multidetektorový počítačový tomograf (CT)“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele Zadavatel požaduje multidetektorový CT přístroj umožňující celotělová, akutní i plánovaná vyšetření zvířat. |  |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| CT skener |  |  |  |
| Velikost otvoru gantry | min.70 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Ovládací prvky pro nastavení gantry, vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího systému | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Náklon gantry | min. ±30º | Vyplní dodavatel |  |
| Detektory |  |  |  |
| Počet fyzických detektorových řad v ose Z na jednu rotaci | min. 64 | Vyplní dodavatel |  |
| Maximální nominální kolimace v izocentru (axiální i helikální sken) | max. 0,625 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru v ose Z | min. 40 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Parametry pro skenování, rekonstrukci a kvalitu zobrazení |  |  |  |
| Nejkratší dosažitelný čas rotace na 360º rotaci pro axiální i helikalní (spirální) scan pro všechny typy vyšetření | max. 0,5 s | Vyplní dodavatel |  |
| 3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Orgánová modulace mA v průběhu skenování | min. 10 - 400 mA | Vyplní dodavatel |  |
| Rozsah nastavitelných kV | min. 80 -135 kV | Vyplní dodavatel |  |
| Prostorové rozlišení při 10% MTF pro rovinu xy (algoritmus vysokého rozlišení) | min. 11 lp/cm | Vyplní dodavatel |  |
| Deep learning reconstruction – rekonstrukce obrazu pomocí AI v prostoru Raw dat | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Rekonstrukční matrice | min. 512 x 512 | Vyplní dodavatel |  |
| Software pro odstranění metalických artefaktů v prostoru raw dat | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Pacientský stůl |  |  |  |
| Maximální nosnost pacientského CT stolu | min. 200 kg | Vyplní dodavatel |  |
| Maximální skenovaný rozsah v ose Z | min. 1700 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Rychlost posuvu stolu pro helikální skenování | min.125 mm/s | Vyplní dodavatel |  |
| Nožní pedály u paty stolu k ovládání pohybu stolu minimálně ve směrech nahoru a dolů | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Pomůcky a prvky pro polohování pacienta při CT vyšetření, včetně fixačních pomůcek (minimálně v rozsahu: matrace pro pacientský stůl, fixační pásy různých šířek a délek, držák hlavy, držák infuzních lahví), CT Gantry Cover | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| RTG lampa |  |  |  |
| RTG lampa s tepelnou kapacitou anody | min. 5 MHU | Vyplní dodavatel |  |
| Generátor |  |  |  |
| VN generátor | min. 50 kW | Vyplní dodavatel |  |
| CT Akviziční - ovládací konzole |  |  |  |
| Monitor LCD, barevný | min.1 ks | Vyplní dodavatel |  |
| Velikost úhlopříčky monitoru LCD | min. 19 " | Vyplní dodavatel |  |
| Klávesnice a myš | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Operační paměť | min. 32 GB | Vyplní dodavatel |  |
| Úložná kapacita Raw dat | min. 550 GB | Vyplní dodavatel |  |
| Úložná kapacita pro krátkodobou archivaci obrazových dat před odesláním do PACS | min. 360 GB | Vyplní dodavatel |  |
| Ovládací software pro přípravu a řízení akvizice | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Dedikované vyšetřovací protokoly pro dospělé a juvenilní pacienty | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Dedikované vyšetřovací protokoly pro low dose vyšetření | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Práce s RAW daty v rozsahu minimálně změna FOV, změna FC, rekonstrukce pomocí DLR, software pro odstranění metalických artefaktů, po provedeném vyšetření | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Software pro časování vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty HU | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Query/Retrieve | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Základní obrazové zpracování – 2D, MPR, MIP, minIP, 3D SSD, 3D VRT, 4D | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Software pro automatické odstranění skeletu | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Zálohování systému pomocí UPS s garantovanou min. délkou zálohy | min. 15 minut | Vyplní dodavatel |  |
| Předinstalační příprava |  |  |  |
| Technologický projekt pro instalaci systému včetně všech požadavků na přípravu místa instalace | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Elektrický rozvaděč | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Potřebné kabelové kanály | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Potřebné podlahové rámy a kotvící prvky | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Tlakový injektor |  |  |  |
| Automatický dvoupístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na pojízdném stojanu | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Vstřik kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Programovatelný průtok min. 0,1-10 ml/sec s krokem 0,1ml/sec. | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Návod k obsluze minimálně v AJ | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Další požadavky |  |  |  |
| Kompletní sada pomůcek pro provádění zkoušek provozní stálosti požadovaných výrobcem – včetně fantomů, držáků a ostatního příslušenství | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| V případě, kdy nebude v rámci nové technologie dostačovat současná klimatizace prostor, tak bude pro nově instalovanou technologii dodána a instalovaná klimatizace prostor vyšetřovny s dostatečným odpovídajícím výkonem. | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Připojení CT a přenos dat do stávajícího PACS VETUNI Brno (Jivex X) pomocí LAN konektoru -propojení se stávajícím systémem veterinárním (nemocničním) systémem (WinVet) | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Návod k obsluze minimálně v AJ | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Zaškolení obsluhy přístroje | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Nabízené zařízení musí být plně funkční bez nutnosti pořízení dalších v nabídce výslovně nespecifikovaných součástí či příslušenství. | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Záruční servis | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Následný pozáruční servis | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Příprava stávajícího prostředí |  |  |  |
| Technologický projekt pro instalaci systému včetně všech požadavků na přípravu místa instalace, zákaz bourání přístupové cesty a dveří Technologický projekt dodá pouze vítězný dodavatel, není nutné ho dokládat v rámci nabídky | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Elektrický rozvaděč | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Dodávka kotevních prvků, propojovacích kanálů, potřebných rámů a dalšího příslušenství nutného pro instalaci všech prvků obsažených v nabídce. Vše včetně instalace, stavební přípravy a dokončovacích prací, zahrnující deinstalaci stávajícího CT a jeho likvidaci (v souladu s právními předpisy) a položení finální podlahové krytiny a provedení přejímací zkoušky (dle platné legislativy SÚJB) | ANO | Vyplní dodavatel |  |