[image: image1.png]§
4®

»81T4q

Y

ERIIV4

‘
@‘Vﬂ}[ﬂ <

‘4 a s ‘gé




VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO


Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Technická specifikace a minimální technické popožadavky

                                                        veřejné zakázky 
„Mikroskopy pro Veterinární univerzitu Brno

Část 1: Mikroskopy pro histopatologické cvičebny“

zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro účastníky závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této technické specifikaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky:

Část 1

	„Mikroskopy pro histopatologické cvičebny“


	

	Typové označení přístroje

Doplní účastník
	

	Základní požadavky zadavatele
	

	Mikroskop pracující v přímé pozici pro vzdělávací účely. Účelem je studium biologických vzorků, jako jsou buňky, mikroorganismy a tkáně.
	

	Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry)

	Požadovaná hodnota
	Nabídka účastníka
(účastníci uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE;  pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho účastník povinen uvést, dále jsou účastníci povinni doložit např. popis, odkaz  nebo technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy, fotografie apod., aby bylo možné splnění parametru ověřit)
	

	Ergonomické umístění všech ovládacích prvků (ostření, změna osvětlení)
	Ergonomické umístění všech ovládacích prvků (ostření, změna osvětlení)
	Vyplní dodavatel
	

	Stativ a stolek 
	Stativ a stolek
	Vyplní dodavatel
	

	Optika mikroskopu 
	s korekcí na nekonečno
	Vyplní dodavatel
	

	Binokulární tubus 
	s náklonem min. 25 stupňů a se zorným polem - Field Number (FN) - s hodnotou 20
	Vyplní dodavatel
	

	Tubus 
	disponující nastavením dioptrické korekce okulárů a seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele)
	Vyplní dodavatel
	

	Tubus umožňující jednoduché nastavení výšky okulárů vůči rovině stolu 
	v rozsahu min. 5 cm
	Vyplní dodavatel
	

	Rotace tubusu 
	se zajišťovacím mechanismem bránícím vypadnutí tubusu při rotaci a transportu
	Vyplní dodavatel
	

	Okuláry
	2 okuláry s 10násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) 20, okuláry vybaveny ohrnovatelnými gumovými očnicemi
	Vyplní dodavatel
	

	Okulárové měřítko – osa X
	Okulárové měřítko – osa X
	Vyplní dodavatel
	

	Kondenzor kódovaný
	pokrývající rozsah zvětšení 4 x – 100 x (Abbé), s numerickou aperturou NA 1.25
	Vyplní dodavatel
	

	Otočný revolverový nosič objektivů
	nosič objektivů pro 4 objektivy s reverzní orientací (objektivy, které nejsou vřazeny v optické ose umístěny směrem od obsluhy, uvolňující manipulační prostor kolem preparátu)
	Vyplní dodavatel
	

	Plan achromatické objektivy konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) 20
	FN 20
	Vyplní dodavatel
	

	Plan achromatický objektiv 
	s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,1, pracovní vzdálenost min. 25 mm
	Vyplní dodavatel 
	

	Plan achromatický objektiv
	s 10násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,25, pracovní vzdálenost min. 6,7 mm
	Vyplní dodavatel 
	

	Plan achromatický objektiv 
	 s 20násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,4, pracovní vzdálenost min. 0,9 mm
	Vyplní dodavatel 
	

	Plan achromatický objektiv 
	se 40násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,65, pracovní vzdálenost min.0,31 mm
	Vyplní dodavatel
	

	Světelný zdroj s LED osvětlením 
	spotřeba max. 4 W
	Vyplní dodavatel
	

	Nezávislé koaxiální makro a mikro zaostřování 
	Nezávislé koaxiální makro a mikro zaostřování (nepřenášející pohyb mikro ostření na makro pohyb)
	Vyplní dodavatel
	

	Makro ostření 
	v rozsahu min.15 mm
	Vyplní dodavatel
	

	Jemné ostření 
	jemné ostření, stupnice pro mikro ostření 
	Vyplní dodavatel

	Aretace pozice zaostření 
	focus lock (aretace makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem (ovládání součástí stativu - bez použití externího nástroje)
	Vyplní dodavatel

	Seřiditelná tuhost makro posuvu (součástí stativu - bez použití externího nástroje)
	Seřiditelná tuhost makro posuvu (součástí stativu - bez použití externího nástroje)
	Vyplní dodavatel

	Skenovací (křížový) stolek 
	o rozměrech min. 120 x 130 mm s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu min. 74 x 30 mm
	Vyplní dodavatel

	držák 
	pro standardní podložní sklíčka a stupnice pro odečet souřadnic
	Vyplní dodavatel

	Síťová šňůra 
	min. 230 V, max. 240 V
	Vyplní dodavatel

	stativ 
	s ergonomickými úchyty, s barevným odlišením pro jejich snadnou lokalizaci, pro ergonomické a bezpečné přenášení mikroskopu
	Vyplní dodavatel

	Napájecí kabel 
	26 ks
	Vyplní dodavatel

	Okulárové ukazovátko 
	26 ks
	Vyplní dodavatel

	Mikroskop pro cvičebny 
	26 ks
	Vyplní dodavatel


2
strana 5 (celkem 5)

