Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Technická specifikace a minimální technické popožadavky

veřejné zakázky

„Mikroskopy pro Veterinární univerzitu Brno

Část 3: Učitelský mikroskop s kamerou“

zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro účastníky závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této technické specifikaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky:

část 3

| „Učitelský mikroskop s kamerou“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Doplní účastník |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| Mikroskop s kamerou a diskuzním zařízením pro 2 pozorovatele vedle sebe pro vzdělávací účely. Účelem je studium biologických vzorků, jako jsou buňky, mikroorganismy a tkáně. |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (účastníci uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho účastník povinen uvést, dále jsou účastníci povinni doložit např. popis, odkaz nebo technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy, fotografie, apod., aby bylo možné splnění parametru ověřit) |  |
| Ergonomické umístění všech ovládacích prvků (ostření, změna osvětlení) | Ergonomické umístění všech ovládacích prvků (ostření, změna osvětlení) | Vyplní dodavatel |  |
| Stativ a stolek | Stativ a stolek | Vyplní dodavatel |  |
| Stolek | Stolek | Vyplní dodavatel |  |
| Optika mikroskopu | s korekcí na nekonečno | Vyplní dodavatel |  |
| Binokulární tubus/ trinokulární tubus | Binokulární tubus (2x pro diskuzní zařízení-příkuky) + trinokulární tubus (1 hlavní pozorovatel + kamera-dohromady 3 tubusy) | Vyplní dodavatel |  |
| Rotace tubusu | se zajišťovacím mechanismem bránícím vypadnutí tubusu při rotaci | Vyplní dodavatel |  |
| Okuláry | Okuláry 10násobné zvětšení, všechny s korekcí dioptrií včetně gumových očnic., nominální šířka zorného pole optické soustavy min. 23 mm pro hlavního pozorovatele, pro příkuky FN min. 22 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Okulárové měřítko | osa X platí pro všechny okuláry | Vyplní dodavatel |  |
| nominální šířka zorného pole optické soustavy | FN min 23 mm pro hlavního pozorovatele, pro příkuky FN min. 22 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Otočný revolverový nosič objektivů | nosič objektivů pro minimálně 6 objektivů s reverzní orientací (objektivy, které nejsou vřazeny v optické ose, umístěny směrem od obsluhy, uvolňující manipulační prostor kolem preparátu) | Vyplní dodavatel |  |
| 1x objektiv | S min. 4násobným zvětšením numerická apertura min 0,12 pracovní vzdálenost min 15 mm | Vyplní dodavatel |  |
| 1x objektiv | numerická apertura min 0,30 pracovní vzdálenost min 5,2 mm s 10násobným zvětšením | Vyplní dodavatel |  |
| 1x objektiv | numerická apertura min 0,50 pracovní vzdálenosti min 2 mm s 20násobným zvětšením | Vyplní dodavatel |  |
| 1x objektiv | numerická apertura min 0,75 pracovní vzdálenost min 0,51 mm s 40násobným zvětšením s plnou plan-korekcí (rovinností obrazového pole v celém jeho rozsahu) | Vyplní dodavatel |  |
| 1x objektiv | numerická apertura min 0,80 pracovní vzdálenost min 0,12 mm s min. 60násobným zvětšením -max. 80násobné s plnou plan-korekcí (rovinností obrazového pole v celém jeho rozsahu) | Vyplní dodavatel |  |
| 1x objektiv imerzní | Numerická apertura min 1,25 Pracovní vzdálenost min 0,13 mm s 100násobným zvětšením | Vyplní dodavatel |  |
| Osvětlení/světelný zdroj LED | automatická regulace intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu | Vyplní dodavatel |  |
| Zaostřování | zdvih ostření min. 24 mm, rozlišení jemného ostření min. 1,0 µm | Vyplní dodavatel |  |
| Koaxiální systém | hrubého a jemného ostření, nastavení horního dorazu, | Vyplní dodavatel |  |
| Seřiditelná tuhost | makro posuvu (součástí stativu - bez použití externího nástroje) | Vyplní dodavatel |  |
| držák pro standardní podložní sklíčka a stupnice pro odečet souřadnic | pro standardní podložní sklíčka a stupnice pro odečet souřadnic | Vyplní dodavatel |  |
| Síťová šňůra | min. 230 V, max.240 V | Vyplní dodavatel |  |
| Stativ | s ergonomickými úchyty | Vyplní dodavatel |  |
| Mikroskop | musí umožňovat budoucí upgrade (rozšíření multidiskuzního systému) až na celkem 10 pozorovatelů - součástí dodávky je systém mikroskopu pro 2 pozorovatele, když v budoucnu dojde k rozšíření multidiskuzního systému o dalších 8 pozorovatelů; 8 pozorovatelů součástí dodávky není, součástí dodávky je systém mikroskopu pro 2 pozorovatele | Vyplní dodavatel |  |
| Kamera | barevná, s vysokým rozlišením | Vyplní dodavatel |  |
| Rozlišení kamery | Min. 5 MPIX | Vyplní dodavatel |  |
| Software | pro snímání obrazu, který je schopný zpracovávat obraz v rozlišení dle kamery. | Vyplní dodavatel |  |
| Software | k ukládání, archivaci snímků a videí, analýzy a měření obrazu, možnost záznamu videa, časosběrného snímání, full HD | Vyplní dodavatel |  |
| Učitelský mikroskop s kamerou | 1 Ks | Vyplní dodavatel |  |