Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace: Část 2

| „Hlubokomrazicí box B – Nízkoenergetický“ Hlubokomrazicí box s příslušenstvím Skříňový nízkoenergetický hlubokomrazicí box |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Nabídka dodavatele (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Mrazicí box |  |  |
| Hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování bakteriálních kultur po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty (až -86 °C) |  |  |
| Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn | Vyplní dodavatel |  |
| VIP panel–izolace stěn pomocí vakua s garancí nárůstu teploty z -85 °C na -50°C nejméně za 5 hodin | Vyplní dodavatel |  |
| Garance poklesu teploty z +25 °C na -85 °C maximálně za 5,5 hod. při teplotě okolí +25 °C | Vyplní dodavatel |  |
| Vnitřní objem 800 litrů (až 600 ks. 5" krabiček – kapacita až 60.000 vzorků) | Vyplní dodavatel |  |
| Teplotní rozsah -40 °C až -86 °C | Vyplní dodavatel |  |
| Trvale udržitelná teplota -86 °C při okolí až +32 °C | Vyplní dodavatel |  |
| LCD displej ve výši očí | Vyplní dodavatel |  |
| Přesnost 0,1 °C | Vyplní dodavatel |  |
| Vnější dveře po obvodu vyhřívány z důvodu nepřimrzání a snadného otevření v úhlu min. 180° | Vyplní dodavatel |  |
| Vnitřní izolované 4-dílné dělené dveře + 3 nerezová police každá s nosn. 80 kg | Vyplní dodavatel |  |
| Vyrovnávací vakuový ventil k okamžitému otevření dveří | Vyplní dodavatel |  |
| Nízký tepelný výkon (do 500 W/h) | Vyplní dodavatel |  |
| Nízká spotřeba (do 8,5 kW/ za 24 hodin) | Vyplní dodavatel |  |
| Interní záznam dat po dobu několika let | Vyplní dodavatel |  |
| Ekologické HC uhlovodíkové chladivo na přírodní bázi | Vyplní dodavatel |  |
| Bateriový back-up | Vyplní dodavatel |  |
| Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě | Vyplní dodavatel |  |
| Nízkoenergetický kompresorový systém s výkonem 1,5 HP pro každý kompresor | Vyplní dodavatel |  |
| Snadno přístupný a čistitelný filtr na čelní straně | Vyplní dodavatel |  |
| Pojezdová kolečka | Vyplní dodavatel |  |
| Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku | Vyplní dodavatel |  |
| Externí alarm | Vyplní dodavatel |  |
| Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli | Vyplní dodavatel |  |
| Digitální řídící mikroprocesorový elektronický systém Digital Plus MedCare s LCD displejem. S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot (minimální a maximální); optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a ucpaného filtru. Přehledné znázornění průběhu teploty a ostatních parametrů. | Vyplní dodavatel |  |
| Uzamykání boxu, tři průchodky pro připojení externí sondy | Vyplní dodavatel |  |
| Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu | Vyplní dodavatel |  |
| Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení telefonních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady | Vyplní dodavatel |  |
| Napájení 230 V/50 Hz | Vyplní dodavatel |  |
| Vyjížděcí šuplíkové nerezové skladovací boxy (krabičky o výšce 5 cm) do celé kapacity hlubokomrazicího boxu | Vyplní dodavatel |  |
| Plná záruka na kompresory min. po dobu 5 let | Vyplní dodavatel |  |
| Dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po celou dobu životnosti mrazícího boxu | Vyplní dodavatel |  |
| Nabízená cena musí být včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy | Vyplní dodavatel |  |
| Tichý chod maximálně 44 dB | Vyplní dodavatel |  |
| Servisní podmínky: v záruční době bezplatné zajištění odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže | Vyplní dodavatel |  |