Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace

| Název přístroje/přístrojového celku: Mikrodestičkový elisa reader |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje: Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| Multifunkční optický systém pro měření absorbance, fluorescence a luminiscence v mikrodestičkovém provedení vybavený termostatem, dvěma automatickými dávkovači a systémem pro třepání. |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) Zadavatelem požadovaná hodnota: | Nabídka dodavatele: (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Způsoby měření: absorbance, fluorescence – horní i spodní čtení, luminiscence | Vyplní dodavatel |  |
| Typy měření: endpoint, spektrum, multipoint, kinetické spektrum | Vyplní dodavatel |  |
| Rozsah vlnových délek pro absorbanci minimálně 200 až 1000 nm, rozsah měření minimálně 0 – 6 Abs | Vyplní dodavatel |  |
| Rozsah vlnových délek pro fluorescenci minimálně 200 až 1000 nm pro excitaci a minimálně 270 až 840 nm pro emisi | Vyplní dodavatel |  |
| Rozsah vlnových délek pro luminiscenci minimálně 360 až 670 nm. | Vyplní dodavatel |  |
| Měření luminiscence i u 1536-ti jamkových destiček | Vyplní dodavatel |  |
| Citlivost při měření luminiscence minimálně lepší než <7 amol ATP/jamka při použití bílé 384-jamkové destičky. | Vyplní dodavatel |  |
| Vybavení minimálně dvěma 1000 µL dávkovači součástí dodávky | Vyplní dodavatel |  |
| Termostat v rozsahu minimálně 4 ⁰C až 45 ⁰C | Vyplní dodavatel |  |
| Orbitální třepání | Vyplní dodavatel |  |
| Teplota inkubace +4 ⁰C nad teplotou okolí až do teploty minimálně 45 ⁰C | Vyplní dodavatel |  |
| Rychlost měření pro 96-jamkové destičky max 15 s | Vyplní dodavatel |  |
| Rychlost měření pro 384-jamkové destičky max 45 s | Vyplní dodavatel |  |
| Rychlost měření pro 1536-jamkové destičky max 135 s | Vyplní dodavatel |  |
| Simultánní dávkování činidla a měření | Vyplní dodavatel |  |
| Automatická kalibrace a self-diagnostika | Vyplní dodavatel |  |
| Export dat do MS Excel a export dat formou reportu do formátu *pdf. | Vyplní dodavatel |  |
| Software pro ovládání zařízení poskytován zdarma a bez omezení počtu instalací. | Vyplní dodavatel |  |
| Hmotnost přístroje maximálně 65 kg | Vyplní dodavatel |  |
| Servis vyškolenými servisními techniky | Vyplní dodavatel |  |